YT-ACM全自动色度仪

使

用

说

明

书

杭州研特科技有限公司

地址: 浙江省杭州市好运街152号3号楼2层

电话: 0571-88013885 | 0571-88743601 | 0571-88743602

传真: 0571-88743603

邮编: 311112

邮箱: tqy@yante.net︱yantech@yante.net

网址: www.yantech.cn ︱www.yante.net

目录

1	产品简介	2

2	安装放置及注意事项	2

3	产品结构	2

4	产品技术特性	8

5	操作指南	9

5.1	校准	10

5.2	参考样设定	10

5.3	色度选项	11

5.4	参数设定	12

5.5	测量	14

6	故障与修复	15

6.1	操作错误	15

6.2	仪器故障	15

7	维护与保养	16

7.1	标准器及其量值	16

7.2	传递标准	17

7.3	工作标准	17

7.4	量值传递	17

7.5	保养	18

8	成套一览	18

9	附录A 打印机及打印纸安装	19

10	附录B  CIE1976 L* a* b*色度空间及色差公式	20

- 产品简介

1.1 测量物体反射的颜色和色差。

1.2 测量ISO亮度（蓝光白度R457）以及荧光增白材料的荧光增白度。

1.3 测量CIE白度（甘茨白度W10和偏色值TW10）。

1.4 测量陶瓷白度。

1.5 测量建筑材料和非金属矿产品白度。

1.6 测量亨特系统Lab和亨特（Lab）白度。

1.7 测量黄度。

1.8 测量试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数。

1.9 测量油墨吸收值。

1.10 测量自定义白度

- 安装放置及注意事项

- 本仪器使用电源必须为220V±10％ 50Hz，电压不符合要求的场合请用交流稳压器。仪器用毕应关电源开关，加罩防护，以保持干净。

- 工作环境：温度5～35℃，相对湿度不超过85%

- 产品结构

3.1采用最新电子技术，CPU为32位ARM处理器，计算更快更精准。

3.2采用5寸TFT彩色液晶触摸屏，操作简单方便。

3.3采用进口微电机，全自动化设计，真正实现一键测试功能。

3.4采用高速的热敏微型打印机，可打印所需的数据，噪音极小。

3.5本仪器采用一体化的机械结构设计，整体美观牢固。

仪器的背面下方有插座（内有保险丝1A）和电源开关，插座接地端（接仪器外壳）应可靠接地。上部是仪器主体部分，内装测量光电部件，漫射球下面是测量孔，下方装有试样托和压紧器，把试样放到试样托上，压紧在测量孔下面。拉板上装有紫外截止滤光片；拧左侧面拉板旁边的调节螺钉，可以调节照明的紫外辐射(uv)分量；在测量荧光增白度时，拉出拉板，可以消除照明的紫外辐射。光源卤钨灯装在后面遮光罩内，灯丝高度应与聚光镜中心平齐。附有黑筒和工作标准板，用来调校仪器。

- 3.6 主要按键功能：

| 键符号 | 功能 |
| --- | --- |
| 设置 | 校准、参考样、色度选项、平均次数、荧光因数等参数设置。 |
| 打印 | 测试完后打印；浏览时打印。 |
| 浏览 | 查看已经测试并存储的数据。 |
| 清除 | 测试完后，不再需要的测试值，按【清除】键清除。 |
| 存储 | 当次所有项目测试完成，按【存储】键存储数据。 |
| 白度 | 不需要测色度，只要测白度（R457）按【白度】键测试。 |
| 测试 | 等同外部金属按键，测试色度和白度数据。 |
| REF | 测试实样并存储为参考样。 |
| F | 测试荧光白度，测试之前须测R457，然后拉出拉板，按【F】键。 |
| OP/T | 测试不透明度和透明度。 |
| S.A | 测试光散射系数和吸收系数。 |
| I | 测试油墨吸收值。 |

- 3.7 测量术语的符号和公式

⑴  颜色（Colour）

红、绿、蓝三色漫反射因数：Rx、Ry和Rz

刺激值：X10、Y10、Z10

X10=0.76843Rx+0.17985RzY10=Ry

色品坐标：x10、y10、z10

x10=X10X10+Y10+Z10y10=Y10X10+Y10+Z10

明度指数：L

色度指数：a、b

彩度：Cab，Cab=a2+b2

色调角：hab,  hab=tan−1ba

亨特Lab色空间明度：L

亨特Lab色空间色度：a、b

L=10Y10a=17.21.0547X10−Y10Y10

主波长：λd(单位：nm)，负值为补色波长

兴奋纯度：Pe

黄度：YI

- YI=100(Rx−Rz)Ry

⑵  色差

明度差：ΔL

彩度差：ΔCab

色调差：ΔHab

总色差：ΔEab

ΔEab=(ΔL)2+(Δa)2+(Δb)2

=(ΔL)2+(ΔCab)2+(ΔHab)2

⑶  蓝光白度(ISO亮度)：R457

荧光增白度：F

⑷  甘茨（Ganz）白度

CIE白度：W10

W10=Y10+800(0.3138−x10)+1700(0.3310−y10)

偏色值：TW10

TW10=900(0.3138−x10)−650(0.3310−y10)

适用以下条件：

40<W10<(5Y10−280)−3<TW10<3

偏色值TW10负值表示偏红，正值表示偏蓝绿。

⑸ 陶瓷白度WT

按GB/T 1503-92标准规定用于日用陶瓷测量的偏青或偏黄白度公式计算的白度：

- WT=Y10−250(x10−xn)+3(y10−yn)

(当135∘<hab<315∘时为青白)

- WT=Y10+818(x10−xn)−1365(y10−yn)

- (当hab≤135∘或hab≥315∘时为黄白)

式中：  xn=0.3138；yn=0.3310

⑹  建材和非金属矿产品的白度：WJ

WJ=Y10+400x10−1000y10+205.5

⑺ 亨特白度WH

WH=100−(100−L)2+a2+b2

⑻ 不透明度：OP

- OP=100R0R∞

式中：R0——黑背衬一张试样，漫反射因数Ry测定值

R∞——多层试样（不透明）Ry测定值

⑼ 透明度：T

T=100R84−R0R84

式中：R84——以Ry=84白板为背衬，一层试样Ry测定值

⑽ 光散射系数S，光吸收系数A

S=1000R∞g(1−R∞2)⋅LnR∞(1−R0R∞)R∞−R0，（m2kg）

A=500(1−R∞)2g(1−R∞2)⋅LnR∞(1−R0R∞)R∞−R0，（m2kg）

式中：g——试样定量（gm2）

⑾  油墨吸收值：I

I=100(R−R')R+c

式中：R——涂油墨之前试样Ry测定值

R′——擦油墨后试样Ry测定值（原试样背衬）

c——油墨系数

⑿  自定义白度：Wz

Ws=Y10+a(0.3138−x10)+b(0.3310−y10)

式中：a和b可以自己设定并且可以是正值或负值

- 产品技术特性

4.1 模拟D65照明体照明。采用CIE 1964补充色度系统和CIE 1976（L*a*b*）色空间色差公式。

4.2 采用d/0照明观测几何条件。漫射球直径150mm，测试孔直径30mm，设有光吸收器，消除试样镜面反射光的影响。

4.3示值精度: 色品坐标0.0001,其余0.01。

4.4测量值的稳定性: 预热后，30min内，△f≤0.1。

4.5重复性:Rx、Ry和Rz s≤0.05 色品坐标 s≤0.0005  R457值  s≤0.05

4.6 试样尺寸：测试平面不小于Φ30mm ，厚度不超过40 mm 。

4.7 电源：交流100~240V（宽电压范围），（50~60）Hz，0.4A。

4.8 通信接口: USB2.0  RS-232

4..9 工作环境：温度5～35℃，相对湿度不超过85%。

4.10 尺寸和重量：380×260×410（mm），净重12.5kg

- 操作指南

按【设定】键进入下面菜单：

本仪器 荧光因数＝         ；荧光修正=         。

①校准                      ⑧平均次数 1

②参考样                    ⑨荧光因数 1.17

③色度选项                  ⑩荧光修正 0.00

④帮助                      ⑾定量 100.0

⑤厂家调试                  ⑿油墨系数 0.00

⑥语言选择                  ⒀2013－08－19 17：05：25

⑦屏幕校准                  ⒁厂家保留

轻击单元格选择项目;     确认

注意：除了测荧光白度F时需要拉出拉板，其它所有操作都必须推进拉板到底。

  - 校准

推进拉板，按【设置】键，点击【①校准】单元格，试样托上放置黑筒，按【确认】键，等待调零完毕。然后显示以下界面：

①Rx: XX.XX

②Ry: XX.XX

③Rz: XX.XX

④R457: XX.XX

轻击单元格修改标准值；

试样托上放置1号标准板，【确认】键进行校准。 确认

推在试样托上放置1号标准板，并核对盖上的数据是否和显示的数据一致，如不一致则点击相应的单元格进行修改，所有数据核对完后按【确认】键，等待校准完毕。

  - 参考样设定

在做色差试验时，必须有参考样。本仪器可以输入10组参考样，有两种方法可以输入，一种是数据输入，另一种是实样测量输入。

按【设置】键，轻击【②参考样】单元格显示如下：

Ref  Rx    Ry     Rz    6  0.00    0.00     0.00

0   80.00  80.00  80.00   7  0.00    0.00     0.00

1   80.00  80.00  80.00   8  0.00    0.00     0.00

2   80.00  80.00  80.00   9  0.00    0.00     0.00

3   80.00  80.00  80.00   设定当前参考样  0

4   80.00  80.00  80.00   测试参考样并输入    ◇

5   80.00  80.00  80.00   计算参考样          ◇

轻击单元格选择项目                 确认

数据输入参考样：选项状态【测试参考样并输入 ◇】【计算参考样 ◇】，点击相应的单元格，输入参考样数据。

测试输入参考样：

a.选项状态【测试参考样并输入 ◆】【计算参考样 ◇】，在试样托上放置参考试样，点击相应的单元格，等待测试完毕，自动输入参考样。

b.在测试面板，按【REF】键可快捷测试输入参考样。

计算参考样：选项状态【测试参考样并输入◇】【计算参考样◆】，本仪器增加了此功能方便用户计算色度数据，点击任意一组参考样自动计算色度数据。

设定当前参考样：做色差测试必须有参考样，那么当前参考样就是当前测试色差时比对的参考样。点击【设定当前参考样  x】输入0－9数据，然后按【确认】键，设置完成。

  - 色度选项

用户根据自己需要选择色度数据，在显示和打印时只有选定参数，使显示和打印更清晰。

漫反射因数Rx,Ry,Rz      ◆  彩度色差△C*，△H*    ◇

三刺激值X10,Y10,Z10	 ◆  主波长色纯度λd,pe    ◇

色品坐标x10,y10         ◆  亨特白度WH,L,a,b     ◇

色度指数L*,a*,b*         ◆  黄度YI               ◇

彩度色调C*,h*           ◆  CIE白度W10,TW        ◇

总色差△E*              ◆  建材白度WJ            ◇

色度指数差△L*,△a*,△b*◆

◆:表示已经选中; ◇:表示未选中;

轻击单元格选择项目;红色项目只能选其中一个;     确认

  - 参数设定

5.4.1调节照明紫外辐射分量 （一般隔1个月，调节1次）

如需测量荧光增白试样的R457白度，应放上3号工作板，推进拉板，按【白度】键，显示数应该接近3号板的R457标准值（以相差不超过0.3为好）。若显示数小于标准值，可用一字头小螺丝刀顺时针方向转动拉板旁边的调节螺钉（反之，若大于标准值，应反时针方向转动调节螺钉），再推进拉板到底（螺钉调节后拉板有可能不到底），再按【白度】键。然后按6.1校准。如此调节，直到显示数等于3号板R457标准值为止，取下3号板。

5.4.2 设定荧光因数U值

如需测量荧光增白试样的荧光增白度，还应预先设定荧光因数U值。推进拉板，如5.4.1调好照明紫外分量后，试样托上放3号工作标准板（标有白度R457和荧光增白度F数值）。按【白度】键，测定值应等于R457标准值；接着拉出拉板，按F键，显示r457值。U=FR457−r457−FA，荧光白度修正值FA出厂时已设定。

按【设置】键，轻击【⑨荧光因数 x.xx】单元格，输入荧光因数；

5.4.3 设定荧光修正值FA：（出厂时已设置，用户一般不需要修改）

将标准纸样的3号纸样（不含荧光增白剂）或80度左右的陶瓷白板（1号标准板也可以）放置在试样托上，推进拉板，按【白度】键，得到R457，再拉出拉板得到r457，两者相差不超过0.05，则设为0，否则设为FA=R457-r457。

按【设置】键，轻击【⑩荧光修正 x.xx】单元格，输入FA计算值，可以有正负符号。

5.4.4 定量设置：

在测试光散射和刚吸收系数时，需要置入定量。按【设置】键，轻击【⑾定量 xx.xx】单元格，输入定量值。

5.4.5 油墨系数设置：

在测试油墨系数时，需要置入油墨系数，按【设置】键，轻击【⑿油墨系数 xx.xx】单元格，输入油墨系数。

5.4.6 时间设定：

按【设置】键，轻击【⒀2013－xx-xx xx:xx:xx】单元格，输入时间。

  - 测量

根据需要设置平均次数，按【设置】键，轻击【⑧平均次数 x】输入平均次数最多8次。如不需做平均设为1即可。

5.5.1   白度和色度测量

推进拉板，将需要测试的试样放置在试样托上，按【测试】或面板上的金属按钮，仪器进入测试状态，等待测试完成，立即显示色度（根据色度选项）和白度数据。

如需存储则按【存储】键，也可以等其他项目（如荧光白度、不透明度等）测试完后再存储。

5.5.2  ISO亮度（蓝光白度）测量

推进拉板，如果用户不需要测量色度，可直接按【白度】键进行白度测试，优点是节约测试时间。

5.5.3  荧光增白度测量

首先需已经测试R457白度值（做过7.1或7.2后），拉出拉板后，按【F】键。显示荧光增白度F。

5.5.4  不透明度测量OP

推进拉板，按【OP/T】键，放多层纸按【R∝】键，然后单层衬黑筒按【R0】键，即测得不透明度OP。

5.5.5  透明度测量T

推进拉板，按【OP/T】键，单层纸衬84度白板（可以用1号板代替）【R84】键，然后单层纸衬黑筒按【R0】键，即测得透明度T。

5.5.6  光散射系数、光吸收系数测量（S、A）

推进拉板，按【S.A】键，首先放多层纸按【R∝】键，然后单层衬黑筒按[【R0】键，即测得S、A。

5.5.7  油墨吸收值测量

推进拉板，【I】键，首先将未涂油墨的纸放试样托上，按【R∝】键，然后将涂油墨后的纸按【RI】键，即得I油墨吸收值。

- 故障与修复

  - 操作错误

拉板位置错误：

除了测荧光白度F时需要拉出拉板，其它所有操作都必须推进拉板到底。如果拉板位置错误，将引起测试数据误差。

特别注意的是5.1校准时，试样托上放置的标准器错误，第一步调零应放黑筒，第二步应放1号标准板。操作错误导致测试任何试样都为0，用户以为是仪器故障，只要用户重新正确校准，就可以解决此问题。

- 仪器故障

开机无显示，按键无反应，请检查电源插座里面的保险丝是否损坏，损坏请更换保险丝1A/250V。

测试数据始终为0：

※检查灯泡是否发光，如不发光请更换灯泡，更换时注意灯丝因跟透镜中心平齐。

※检查灯泡是否发黑或发白等异常，如果异常，请更换灯泡。

※如果灯泡正常，请检查其位置，即灯丝是否和透镜中心平齐，如位置不正确，请调整位置。

※关掉电源以及拔掉电源插座；打开上盖板和后盖板重新插紧所有插座，再盖上盖板通电试验。

测试数据重复性变差超过0.2度：

按【设置】键，轻击【⑤厂家调试】，仪器将显示信号：

AD数据      通道电压

Mes:  XXXXX     X . XXXX

Ref:   XXXXX     X . XXXX

放大倍数： 4

推进拉板，在试样托上放置1号标准板，分别按【Rx】、【Ry】、【Rz】键，Mes和Ref的电压在0.5－2.0内属于正常。如信号接近0V则要检查灯泡是否亮。

- 维护与保养

  - 标准器及其量值

标准器按用途分为传递标准和工作标准两种，一般，标准器标定漫反射因数RX、RY、RZ和R457量值（%）。如果标定了三刺激值X10、Y10、Z10，可依下式计算RX、RY、RZ值：

RX=1.301355X10-0.217961Z10

Y10=RY

RZ=0.931263Z10

荧光增白标准器应该标有漫反射因数R457和荧光增白度F量值，以便依6.4.1和6.4.2调节照明紫外辐射分量并计算荧光因数U值。

  - 传递标准

传递标准用来向工作标准传递量值。传递标准应具有均匀平整的漫反射工作表面。常用的传递标准材料有：硫酸钡或氧化镁粉末，白陶瓷，荧光增白塑料或无荧光白色塑料，荧光增白纸或无荧光白纸，等等。一般，传递标准的性状与被测试样接近，测量这种试样的误差就小，因此，用户尽量选用与被测试样相同或相近的材料，依计量系统要求，定期送上级计量部门标定量值。

  - 工作标准

工作标准用在日常工作时调整仪器。本仪器提供三块白板作为工作标准，其中1号和2号为无荧光标准板，3号为荧光增白标准板。1号工作板用于日常校准仪器。2号作为校对板,注意细心保存,必要时用来校对1号板量值，校对方法是：如6.1校准，但用2号板校准仪器；然后实测1号板RX、RY、RZ和R457量值作为其标称值，亦即重新标定1号板量值。3号板用来如6.4.1调节仪器照明紫外辐射分量。

  - 量值传递

传递标准两件：无荧光传递标准标有RX、RY、RZ和R457量值，荧光增白传递标准标有漫反射因数R457和荧光增白度F值。

用无荧光传递标准，参照5.1校准仪器，然后用荧光增白传递标准，参照6.4.1调节照明紫外辐射分量，如6.4.2计算并设定荧光因数U值。最后实测工作标准板，测定1号和2号板RX、RY、RZ和R457量值，测定3号板R457和荧光增白度F值。这样，量值传递给了工作标准，以后日常工作就使用工作标准校准仪器，调节照明紫外辐射分量。

  - 保养

使用电源必须为220V±10％ 50Hz，电压不符合要求的场合请用交流稳压器。仪器用毕应关电源开关，加罩防护，以保持干净。

测试粉末试样后用干净的纱布揩净测量孔和试样托，以免沾粉污染后续试样。

不要手接触标准板工作表面。必要时可用脱脂棉沾酒精擦拭标准板，清除污垢。黑筒使用后应开孔朝下放置，以防落尘。标准器存放在附件盒内，保持干净。

不要用手触摸光学零件。需要清洁时可用镊子夹脱脂棉沾酒精擦洗。

维修电源排除电故障时应避免带电操作。

- 成套一览

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动色度仪 | 1台 | 12V30W(横丝)卤钨灯 | 4只 |
| 附件盒 | 1只 | 打印纸 | 2卷 |
| 电源线 | 1根 | 粉料取样器 | 2只 |
| 黑筒 | 1只 | 使用说明书 | 1份 |
| 无荧光标准板 | 2块 | 合格证 | 1份 |
| 荧光标准板 | 1块 | 保修单 | 1份 |

- 附录A 打印机及打印纸安装

- 附录B  CIE1976 L* a* b*色度空间及色差公式

CIE1976L* a* b* 空间由CIEXYZ系统通过数学方法转换得到，转换公式为：

(L∗116(YY0)13−16(a∗500[(XX0)13−(YY0)13](b∗200[(YY0)13−(ZZ0)13](        Y/Y0>0.01（5-17）

其中X、Y、Z是物体的三刺激值；X0、Y0、Z0为CIE标准照明体的三刺激值；L* 表示心理明度；a* 、b* 为心理色度。

从上式转换中可以看出：由X、Y、Z变换为Ｌ* 、a* 、b* 时包含有立方根的函数变换，经过这种非线形变换后，原来的马蹄形光谱轨迹不复保持。转换后的空间用笛卡儿直角坐标体系来表示，形成了对立色坐标表述的心理颜色空间，如图5-43所示。在这一坐标系统中，+a* 表示红色，-a* 表示绿色，+b* 表示黄色，-b* 表示蓝色，颜色的明度由L* 的百分数来表示。

图5-43

色差是指用数值的方法表示两种颜色给人色彩感觉上的差别。若两个色样样品都按L* 、a* 、b* 标定颜色，则两者之间的总色差△E ab以及各项单项色差可用下列公式计算：

明度差： △L* =L* 1-L* 2

色度差： △a* =a* 1-a* 2 △b* =b* 1-b* 2

总色差： ΔE∗ab=(ΔL∗)2+(Δa∗)2+(Δb∗)212