YT-SF110卤素水分仪

使

用

说

明

书

杭州研特科技有限公司

地址: 浙江省杭州市好运街152号3号楼2层

电话: 0571-88013885 | 0571-88743601 | 0571-88743602

传真: 0571-88743603

邮编: 311112

邮箱: tqy@yante.net︱yantech@yante.net

网址: www.yantech.cn ︱www.yante.net

目录

1	产品简介	1

2	仪器外观	3

3	安装	3

4	使用	5

5	技术参数	13

6	附表：装配图	14

产品简介

安全防范

为安全可靠地使用好水份分析仪，请务必遵守以下条款：

- 本仪器适用于样品水分含量的测定。所有不恰当的操作均可能导致人身伤害和仪器的损坏。

- 请依照说明书规定的要求接入交流电源。仪器使用3针带接地插头，严禁断开接地插头。

c.  电源线接插应不妨碍人体正常活动。避免人体触碰或绊倒。

d.  不要在危险、潮湿和不稳定的环境下操作本仪器。

e.  清洗水分仪时应拔掉电源。

f.  使用中应确保仪器周围有足够的空间.上方空间至少1m.

g.  仪器必须要有专业人员操作并戴好相应的防护用品。如安全眼睛、防护服、 手套和口罩。

h.  请不要任意改动仪器的部件和其他方面。对本仪器的维修由工厂授权的专业人员进行。

水分仪工作以加热方式进行

i.  仪器四周不得放置任何易燃物品。

j.  使用过程中样品、加热卤素灯和周围部件会很烫，移动样品时应格外小心，防治烫伤。

特别注意部分样品的危害。

k. 对于某些有安全隐患的样品物质,测试前请仔细做好危险分析和防范.工作.

起火/爆炸 :易燃易爆和含有溶剂的样品加热会产生易燃易爆气体或蒸汽.因此需在干燥低温度环境下进行.以防起火或爆炸.

有毒/腐蚀: 对于有毒或腐蚀性成分的样品要在通风良好环境下进行.此类物质在加热中会释放出有毒的腐蚀性气体.建议测试样品尽量少些.

以上样品测试需特别小心,所导致的任何损害请自行负责.

仪器外观

安装

| 标准配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水份分析仪主机 | 1台 |  |
| 防风罩 | 1个 |  |
| 样品盘支架 | 1个 |  |
| 样品盘手柄 | 1个 |  |
| 电源线 | 1根 |  |
| 铝样品盘 | 1盒 | 50个铝盘 |
| 100g砝码 | 1只 |  |
| 产品说明书 | 1本 |  |
| 产品合格证 | 1份 |  |
| 保修卡 | 1份 |  |

3.1标配装箱清单

打开包装取出主机和附件，对照装箱清单核对是否齐全。

3.2水份仪放置要求

- 操作台面应平稳。环境温度稳定，干燥。

- 环境通风性要好，对于有毒、腐蚀性样品应格外注意。

c.  无强振、强磁场干扰。

3.3配件的安装

| 放置防风罩， 对准定位孔。 | 放置样品盘支架， 旋转直至定位。 | 将铝样品盘放置 在样品盘支架上。 |
| --- | --- | --- |

3.4水平调整、连接电源

仪器后背有一水平泡以及两个水平调节脚，为提高测量精度，在每次仪器放好后均要重新调节水平位置。可调水平调节脚使水平泡位于中心位置。

将所配的电源线有孔一端插在仪器背部电源插槽内，另一端接正确的电源输出插座。（电源应有良好的接地）

为保持最佳测量精度，请通电预热30分钟。

使用

4.1.显示屏图符

4.2. 图符功能说明

----显示干重百分比        ----显示水份百分比

----显示当前克重        ----显示设置的温度或当前温度

----  显示设置的时间或当前加热的时间

----显示设置的加热模式，共有三种模式

----表示标准加热模式    ----表示快速加热模式

----表示柔和加热模式

----表示停机模式，共有三种模式

----表示为自动停机模式      -----表示为手动停机模式

-----表示为定时停机模式

- ----加热状态时动态显示

4.3.按键面板

| 名 称 | 按 键 功 能 |
| --- | --- |
| 开/关 | 开机/关机，仅通断内部直流电源 |
| 启动/停止 | 开始加热测试/停止加热测试 |
| 去 皮 | 称量去皮、接受当前设置并退出 |
| 设 置 | 进入设置状态 |
| 转 换 | 测定结果值切换 |
| 确 认 | 确认当前设置，转入下一项设置 |
| 复 位 | 恢复到称重状态（短按）、校准天平（长按） |
| 下 调 | 数值减少（背光关） |
| 上 调 | 数值增加（背光开） |

4.4 首次模拟测试步骤

1. 首次测试，如不进行温度和时间的设置，则水份仪默认为出厂设置状态。

2. 将空样品盘放在支架上（参见章节2.3）。

3. 按去皮键清除皮重 。

4. 将样品均匀地分撒在样品盘上（样品重量应大于1g,一般3—5g）。此时显示样品称量值。

5. 关上加热罩，按“启动/停止”键开始水份测量。此时，加热管点亮，散热风扇打开，左上方加热标志在闪动。同时显示屏上滚动显示当前温度、已加热时间、当前样品的水份含量。

6. 测试结束，加热管自动关断，同时蜂鸣器报警。这时显示屏上显示样品的含水率、加热所需时间、当前温度以及所参数的设置状态。

注意：现在加热单元的温度还很高，切不可用手触及样品及盘。

7. 按“复位”键，仪器返回到称重状态，等待下一次的水份测试。

4.5 测试参数的设置

4.5.1 加热参数存储和调用

a. 本仪器可存储0—F共计16组加热参数。每组能分别设置加热方法、关机模式、定时时间等测试参数。

b. 在称重模式下，按“设置”键进入参数设置状态，此时存储地址编号（数字显示的最高位）在闪烁。按“下调”或“上调”键选择所需地址编号，其中0为出厂设置，1—F为用户存储区。

c. 当存储地址编号为0时，所设置的参数为出厂设置，这时按“确认”键，即可退出设置返回到称重状态。此时加热模式即为出厂设置状态。

d. 当存储地址为1—F范围内任一编号时,按“确认”键，参数设置完成并进入后一个参数（加热、停机、时间模式）的设置，详见后页。

e. 当存储地址为1—F范围内任一编号时,按“去皮”键,则该地址编号的测试参数已存储，仪器返回到称重状态。此时如按“启动/停止”键，加热模式即为该地址的设置状态。当1—F编号均设置好相应加热参数后，按以上方法就可随意调用各种加热参数组合。

4.5.2 加热模式和设置（图标）

a. 标准加热模式：（图标）

该模式即为出厂设置，适合于大多数样品。加热温度可以设定，样品被加热到设置温度，并保持到测试自动结束。

b. 快速加热模式：（图标）

该模式适合于水分含量较高的样品。可以设定加热温度，加热初期温度会超过设定值，以后会降到设定温度并保持直至测试自动结束。

- 柔和加热模式：（图标）

该模式适合于水分含量较低、表面易形成外壳、易燃烧的样品。从加热开始上升到设定温度所需的时间长，升温均匀缓慢。升温时间用户可选择。

d. 按“设置”键进入参数设置状态，连续按“确认”键直至出现加热模式图标闪烁。再按“下调”或“上调”键，选择所需加热模式图标。按“确认”键，参数设置完成，转入后一个参数（停机模式）的设置。

4.5.3 停机模式和设置：（图标）

a. 自动停机模式：（图标）

样品加热过程中在规定时间内的失重小于2mg时测试会自动停止。此模式在加热15秒后生效。测试结束显示屏显示样品含水率、加热时间、当前温度及已设置的参数图标“启动/停止”。

b. 手动停机模式：（图标）

样品加热过程是持续的，直至按“启动/停止”键结束测试。此时显示屏显示样品含水率、加热时间、当前温度及已设置的参数图标。手动停机在其它模式下无效。

c. 定时关机模式：（图标）

关机时间由用户设定，样品加热过程是持续的，直至加热时间到设置值结束测试。

按“设置”键进入参数设置状态，按“确认”键直至出现关机模式

图标闪烁。再按“下调”或“上调”键，选择所需关机模式图标。按“确认”键，参数设    置完成，转入后一个参数（温度）的设置。

4.5.4   加热温度和设置

本水分仪的温度设置范围为0—199度。按“设置”键进入参数设置状态，按“确认”键直至图标闪烁，按“下调”或“上调”键选择所需的加热温度，再按“确认”键，温度设置完成，进入下一参数（时间）的设定。

当加热启动后，图标即转为显示当前加热温度。

4.5.5   加热时间和设置

仅当使用定时关机模式时需要设置加热时间。时间设置范围为：0—99分钟。

按“设置”键进入参数设置状态，按“确认”键直至图标闪烁，按“下调”或“上调”键选择所需的时间，再按“确认”键，各项测试参数均已设置完成，仪器返回到称重状态。

4.6  测试举例：

样品：水，

在称重状态下按“设置”键，将参数设置为：标准加热模式（）/自动停机模式（）/温度：120度，按“确认”键回到称重状态。

把一张干燥的手纸放在样品盘上，按“去皮”键归零，然后手纸上倒上3g水。

待称量值稳定后按“启动/停止”键开始测试。当时间指示器停止计时，同时连续发出二次报警声，本次测试结束。通过按“转换”键，分别显示干重百分比 ，水份百分比和当前重量 g .

测试的最佳结果应该时：0g, 水分含量100%，干重含量0%。

由于称量误差和样品重量的不足会导致测试的结果略有偏差

4.7  校准

当水分仪出错或因使用不当照成读数失准时，可以用校准砝码调整准确性。

长按“复位”键不松开，直至显示—cal—，接着闪烁100.000，放上校准砝码，此时出现“= = = = = =”，当再次出现“100.000”时取下砝码，这是出现“=

= = = = =”，等到出现“0.000”时，校准完毕。

技术参数

| 型 号 | YT-SF110 |
| --- | --- |
| 规格 | 110g/5mg |
| 读数精度 | 5mg |
| 秤盘尺寸 | Φ 90 |
| 加热方式 | 卤素灯 |
| 显示方式 | LCD |
| 温度设置 | 40℃~199℃ |
| 时间设定 | 1~99分钟 |
| ATRO | 100%~999% |
| ATRO | 0%~999% |
| 储存历史 | 15组 |

附表：装配图

请按照如图顺序安装

由上至下安装顺序：1——2——3——4——5

- 铝制秤盘

- 三角秤架

- 秤盘托架

- 防风罩

- 不锈钢托板

友情提示：

- 请开机预热30分钟后进行第一次校准；

- 校准结束后可以进行一次水分实验作为预热。（详见3.6）；

- 每次开关机，请间隔5秒钟；

- 如果进行连续实验，请在温度降到40℃以下再进行新一次实验。

- 盖上加热器时，勿将砝码留在秤盘上，否则会将卤素灯压碎；

- 离开水分仪，务必切断电源；

- 切勿让水分仪在无人监测状态下工作。