XT-48B/BN白度测定仪

使

用

说

明

书

杭州研特科技有限公司

地址: 浙江省杭州市好运街152号3号楼2层

电话: 0571-88013885 | 0571-88743601 | 0571-88743602

传真: 0571-88743603

邮编: 311112

邮箱: tqy@yante.net︱yantech@yante.net

网址: www.yantech.cn ︱www.yante.net

目录

1	产品简介	2

2	安装放置及注意事项	2

3	产品结构	2

4	产品技术特性	3

5	操作指南	3

5.1	开机	3

5.2	设定	4

5.3	校准	5

5.4	测量	7

6	故障与修复	10

7  维护与保养	11

7.1荧光因数的修改	11

7.2标准器和量值传递	12

7.3信号调整	13

7.4保养	14

8  成套一览	15

9  附图一	16

10  附图二	17

11  附图三	17

12  附录A 打印机及打印纸安装（XT-48BN）	20

产品简介

本仪器主要测量纸和纸板、纸浆和化纤用浆、棉花和化纤、纺织品、塑料、陶瓷、塘瓷、淀粉、食盐、白水泥、瓷土、滑石粉等各种物体的白度。还可以测量薄页材料的不透明度等光学性能。

1.1测定试样的蓝光漫反射因数（R457），称为“蓝光白度”或“ISO白度”（ISO Brightness）。

1.2分析试样材料是否含有荧光增白剂，并可测定荧光发射产生的荧光白度，即增白度。

1.3测定试样的亮度刺激值Y10，即绿色光漫反射因数Ry。

1.4测定试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数。

1.5测定纸和纸板的油墨吸收值

安装放置及注意事项

仪器应安放在稳固的水平台面上，防止震动，避免强光照射、灰尘和溅水

产品结构

仪器为光机电一体化结构。

1、外观图：见附图一、附图二

2、面板图：见附图二

产品技术特性

4.1本仪器符合GB3978-83标准照明体和照明观测条件。模拟D65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件，漫射球直径150mm，测试孔直径30mm，设有光吸收器，消除了试样镜面反射光的影响。 R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm，半高宽44 nm，Y10光学系统符合GB3979-83；物体色测量方法。

4.2 测定并数字显示白度，荧光（增白）白度，不透明度（%）等。

4.3 零点漂移：≤0.1

4.4 示值漂移：≤0.1

4.5 示值误差：≤0.5

4.6 重复性误差：≤0.02

4.7 镜面反射误差：≤0.1

4.8 试样尺寸：测试平面不少于Φ30mm，试样厚度不超过40mm

4.9 电源：交流100~264V（宽电压范围），（50~60）Hz，0.2A

4.10 工作环境：温度0～40℃，相对湿度不超过85%

4.11 尺寸和重量：长×宽×高= 360×245×425 mm，12kg

操作指南

开机

a. 仪器应安放在稳固的水平台面上，防止震动，避免强光照射、灰尘和溅水。

b. 电源插座接地端应可靠接地。

c. 按下仪器后面的电源开关，预热约2分钟。

设定

仪器出厂时除“定量”和油墨系数c值不确定外，已置入荧光因数U=       、荧光修正数FA=        。用户每次开机，如不需修改，可不必再进行置数，而直接进入第三步序——校准。

按“设定”键

a）第一行显示“定量设定”，第二行显示定量值g＝xxxx.x,可通过“  ”，和“▲”键修改定量值。修改完成后按“↙”键保存修改并进入下一步。按其他键退出，不保存修改值。

b）第一行显示“油墨系数设定”，第二行显示油墨系数值c＝xxx.xx，可通过“  ”，和“▲”键修改油墨系数值。修改完成后按“↙”键。修改完成后按“↙”键保存修改并进入下一步。按其他键退出设定，不保存修改值。

c）第一行显示“荧光因素设定”，第二行显示荧光因素值u＝xx.xxx，可通过“  ”，和“▲”键修改荧光因数。修改完成后按“↙”键。修改完成后按“↙”键保存修改并进入下一步。按其他键退出设定，不保存修改值。

d） 第一行显示“荧光白度修正”，第二行显示荧光白度修正值FA＝xx.xxx，可通过“  ”，和“▲”键修改荧光白度修正值。修改完成后按“↙”键。修改完成后按“↙”键保存修改并进入下一步。按其他键退出设定，不保存修改值。

e）第一行显示“语言设定”，第二行显示当前语言，可通过“▲”键修改当前语言（中文或英语。修改完成后按“↙”键。修改完成后按“↙”键保存修改并退出设定。按其他键退出设定，不保存修改值。

校准

5.3.1  R457校准

①推进大小拉板到底。

②调零

试样托上放黑筒，按“调零”键，显示“R457调零，请放黑筒”，“↙”键，显示“请稍等，正在调零…”，几秒钟后显示“R457调零完毕”，取下黑筒。

③校准

试样托上放1号工作板，按“调准”键，显示“校准：请放标准板，R457=xxx.xx”（可通过“  ”，和“▲”修改标准值”）、“↙”键，显示“请稍等，正在校准…”，几秒钟后显示“R457校准完毕”，取下1号工作板。

④调荧光

- 如被测试样不含荧光增白剂，本步序可省略。

试样托上放3号工作板，按“测定键”，显示“R457＝xxx.xx”。

a) 若显示值与3号工作板标准值相等（以相差不超过0.3为好），则荧光已调准，取下3号工作板。

b) 若显示值小于3号工作板标准值，则顺时针方向转动大拉板旁的荧光调节螺钉，同时将大拉板再向里推进到底，按“测定键”，直到显示值等于3号工作板标准值，取下3号工作板。重复上述调零、校准、调荧光步序。

c) 若显示值大于3号工作板标准值，则逆时针方向转动大拉板旁的荧光调节螺钉，按“测定键”，直到显示值等于3号工作板标准值，取下3号工作板。重复上述调零、校准、调荧光步序。

5.3.2  Ry校准

如不测定试样的绿色光漫反射因数Ry、不透明度、透明度、光吸收系数和光散射系数、油墨吸收值等参数，本步序可省略。

1）拉出小拉板到底，大拉板仍推进到底。

2）调零

试样托上放黑筒，按“调零”键，显示“Ry调零，请放黑筒”，“↙”键，显示“请稍等，正在调零…”，几秒钟后显示“Ry调零完毕”，取下黑筒。

3）校准

试样托上放1号工作板，按“调准”键，显示“校准：请放标准板，Ry=xxx.xx”（可通过“  ”，和“▲”修改标准值”）、“↙”键，显示“请稍等，正在校准…”，几秒钟后显示“R457校准完毕”，取下1号工作板。

测量

- 蓝光白度（R457）和荧光增白度（F）的测量：

推进大小拉板到底。

试样托上放被测试样，按“测定键”，即显示提示符R457和试样的R457白度值。

对含有荧光增白剂的试样，在测定试样的R457值后，接着拉出大拉板到底（小拉板仍推进到底），再按“荧光白度”键，即显示提示符F和荧光增白度值（%）。

- 平均值测量

蓝光白度（R457）、绿光漫反射因数（Ry）、光密度Dy和Dz、R0、R∞、R84及与油墨吸收值计算有关的RI等均可用“平均值”键获得多次测量的算术平均值。

在进行平均值测量之前，应先按“平均值”键（提示符显示Av），再进行同一参数的多次测量（测量次数最多20次），然后再按“平均值”键，即显示该参数的平均值XX(Av)=xxx.xx。

- 绿光漫反射因数Ry（亮度刺激值Y10）的测量：

拉出小拉板到底，推进大拉板到底。

试样托上放置被测试样，按“测定键”，即显示提示符Ry和试样的Ry值。

- 试样的不透明度、光吸收系数、光散射系数的测量：

拉出小拉板到底，推进大拉板到底。

以多层试样（层数以不透明为宜），按“R∞”键，即显示R∞数值（%）（可多次测量取平均值）。

试样托上放一层试样，试样下面再放黑筒作为背衬，按“R0 OP T”键，即显示不透明度OP（%）、光散射系数值S（m2/kg）和光吸收系数值A（m2/kg）数值（可多次测量取平均值）。

- 试样的透明度测量

拉出小拉板到底，推进大拉板到底。

以Ry =84±2的白板为背衬，放一层试样，按“R84”键，即显示R84数值（%）（可多次测量取平均值）。

试样托上放一层试样，试样下面再放黑筒作为背衬，按“R0 OP T”键，即显示透明度T（%）（可多次测量取平均值）。

- 油墨吸收值的测量

拉出小拉板到底，推进大拉板到底。

多层试样（层数以不透明为宜），按“R∞”键，即显示R∞数值（%）（可多次测量取平均值）。

试样涂油墨后，晾干，并在试样下面衬原试样（未涂油墨的试样），按“Ri I”键，即显示油墨吸收值I（可多次测量取平均值）。

- 光密度测量

① DZ测量（铅芯浓度）

a) 推进大小拉板到底。

b) 仪器附有专用试样皿，将试样放在样皿正中，正方形四角正好内接在样皿圆形窝中。样皿放到试样托上，样皿外圈有弹性，保证被测试样贴紧在测量孔中心；按“光密度”键就显示出浓度值DZ（可多次测量取平均值）。

② Dy测量

a) 推进大小拉板到底。

b) 试样放试样托上，按“光密度”键，显示Dy值（可多次测量取平均值）。

- 数据打印（适用于已配置打印机的机器）

在每次测量或按平均键后，可按打印键打印数据。

故障与修复

注意：维修仪器排除电气故障时，尽量避免带电操作。

| 现象 | 措施 |
| --- | --- |
| 1、开机无显示 | 检查电源是否供电。电源插头接插是否紧密可靠。保险丝是否熔断。打开上盖板，插紧主板的电源插件。检查测定键和面板上按键有无永久性短路现象。 |
| 2、测量为零或测量数据不变 | 此现象可能由于操作不当引起。按5.3重新进行校正，再测试试样。 打开后板，紧固灯座接线螺丝。检查灯泡是否烧坏或断脚。打开上盖板，检查光电池到主板的插头是否接触良好。 |
| 3、测量值不稳定 | 重新调零调准后测量。检查地线是否接触良好。检查光电池插头是否接触良好。更换新灯泡。检查信号是否正常见(五). |
| 4、测量荧光试样读数偏低且调节螺钉仍调不高 | 灯泡老化，更换灯泡。 |
| 5、面板上的按键失灵 | 打开上盖板，将主电路板下部的接插头拔出，重新对准插好。否则更换面板。 |
| 6、测量键失灵 | 插紧主板上的两蕊插头，更换新的测量键。 |

7  维护与保养

7.1荧光因数的修改

仪器工作较长时期或换上新灯泡或改换新标准器后，应重新计算并修改荧光因数u值，方法如下：

a）推进大、小拉板到底，进行调零、调准。

b）试样托上放荧光标准板（3号板或荧光传递标准），其白度值记为R，荧光白度值记为F。按“测定键”，观察显示值，并按5.2所述调荧光的方法，使显示值等于R。

c）拉出大拉板到底，（此时小拉板仍推进到底），按“测定键”，显示数记为R0。

计算u=F/(R--R0)。

利用5.2.c所述置入荧光因数的方法，将计算值u置入。

推进大拉板到底，按“测定键”，显示数应等于R，拉出大拉板到底，按“荧光白度”键，显示数应等于F值。

7.2标准器和量值传递

标准器按用途分为传递标准和工作标准两种，按其性状又可分为无荧光和含荧光标准两种。

传递标准：传递标准用来传递量值。标准器应具有均匀平整的漫反射表面，常用的传递标准材料有：纸样、经细砂磨平的白陶瓷板或塑料板、硫酸钡或氧化镁粉末等。用户自选适宜的传递标准（尽量选用与被测相同或相近的材料），按一定的周期，由计量部门标定量值：无荧光标准应标定R457和Ry值，荧光标准标定R457及荧光（增白）白度值F。

工作标准：本仪器提供三块白板作为工作标准。其中1号、2号板为无荧光板，3号为荧光标准板。1号板作为工作板，用于日常工作时调准仪器，2号板作为校正板，注意细心保存，必要时用于校正1号板量值，校正方法是：用2号工作板调准仪器，然后测定1号工作板R457和Ry值（参照5.2和5.3）。3号板用来调节照明的紫外辐射分量，并设定荧光因数（参照5.3和7.1）。

量值传递：工作标准板长期使用可能变化，应定期用传递标准传递量值，重新标定；开机预热调零后，先用无荧光传递标准调准，再用含荧光的传递标准（参照5.3.4和7.1）调好仪器并设定好荧光因数u。接着测量工作标准板，标定其R457和Ry量值，荧光工作板应标定R457及荧光白度值F。

7.3信号调整

仪器正常时，请不要调整信号，否则会因为调整不当使仪器不正常。

当测量值不稳定时检查信号是否正常，方法如下：

推进大小拉板。关仪器电源，按住“   ”键开电源，此时显示信号“M＝x.xxxxV，F=xxx，R=x.xxxx”，F表示信号放大量，M是测量镜筒的电压，R是参考镜筒的电压。试样托放上N0.1标准白板，测量信号应在0.5～2.0V之间，参考信号在0.5～2.0V之间。可按“▲”键调节信号，使信号在要求的范围内。信号调整完后关机，等5秒后再开机，重新校准即可

7.4保养

仪器不用时加罩防护，保持干净。

用毕应关仪器电源开关，切断电源。

测试粉末试样后应用干净的纱布揩净测试孔和试样托，以免沾粉污染后续试样。

不要用手触摸标准器的工作表面。必要时可用棉球蘸无水乙醇揩试工作标准板，清除污脏。黑筒使用后，应开孔朝下放置，以防落尘。标准器存放在附件盒内，保持干净。

勿用手触摸光源灯泡和光学零件。需要清洁时可用镊子夹脱脂棉蘸无水乙醇擦洗。

经常使用的仪器每隔1年应换用新灯泡。打开两后门，拧松灯座侧面四螺钉中位于上部的两只螺钉，戴干净手套，向上方拔出旧灯泡，换置新灯泡，注意灯丝高度应与聚光镜中心齐平，拧紧螺钉。

仪器使用较长时期或换用新灯泡后，应进行调整，使荧光标准器的测定值等于其标称量值，并重新设定荧光因数。

8  成套一览

| 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 48B白度仪 | 台 | 1 |
| 电源线 | 根 | 1 |
| 黑筒 | 只 | 1 |
| 白板 | 块 | 3 |
| 灯炮 | 只 | 4 |
| 保修卡合格证 | 份 | 1 |
| 装箱单 | 份 | 1 |
| 使用说明书 | 份 | 1 |
| 简易压粉器 | 只 | 1 |

9  附图一

10  附图二

11  附图三

| 键符号 | 功能 |
| --- | --- |
| 调零 | 仪器调零用，放黑筒，Ry R457须分别调零。 |
| 校准 | 仪器校准用，放标准板（或标准纸样），Ry、R457须分别校准。 |
|  | 输入数据时移位。 |
|  | 输入数据时增加键。 |
|  | 数据输入、设定、调零、校准等确认键。 |
| 设定 | 荧光因数、定量、油墨系数等参数设定。 |
| Ri I | 测量涂油墨后Ri，并显示油墨吸收值。注意：有顺序要求必须首先测量未涂油墨R∝值。 |
| R∝ | 测量未涂油墨前R∝值、或不透明的多层试样的R∝值。 |
| R0 OP T | 测量不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数的单层试样衬黑筒值，并显示不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数。 注意：测量不透明度、光散射系数、光吸收系数必须先测R∝值、测量透明度必须先测R84。 |
| R84 | 测量单层试样衬84度左右的白板。（测透明度用） |
| 打印 | 打印测量数据 |
| 光密度 | 测量光密度Dy、DZ（铅芯浓度） |
| 荧光白度 | 测量荧光白度F |
| 测量 | 测量键，测量白度R457和（Ry）用。 |
| 平均 | 可以对测量数据做平均。 |

12  附录A 打印机及打印纸安装（XT-48BN）