YT-48A白度色度测定仪

使

用

说

明

书

杭州研特科技有限公司

地址: 浙江省杭州市好运街152号3号楼2层

电话: 0571-88013885 | 0571-88743601 | 0571-88743602

传真: 0571-88743603

邮编: 311112

邮箱: tqy@yante.net︱yantech@yante.net

网址: www.yantech.cn ︱www.yante.net

目 录

1．产品简介	2

2．安装放置及注意事项	2

3．产品结构	2

4. 产品的技术特征	7

5. 操作指南	13

5.1 操作设置	13

5.2 测量	21

6. 故障与修复	24

7. 维护与保养	25

8. 成套一览	26

9. 附录A 打印机及打印纸安装	27

10. 附录B  CIE1976 L* a* b*色度空间及色差公式	27

1．产品简介

- 测量物体反射的颜色和色差。

- 测量ISO亮度（蓝光白度R457）以及荧光增白材料的荧光增白度。

- 测量CIE白度（甘茨白度W10和偏色值TW10）。

- 测量陶瓷白度。

- 测量建筑材料和非金属矿产品白度。

- 测量亨特系统Lab和亨特（Lab）白度。

- 测量黄度。

- 测量试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数。

- 测量油墨吸收值。

- 测量自定义白度

- 测量反射光密度Dy,Dz(铅芯浓度)

2．安装放置及注意事项

本仪器使用电源必须为220V±10％ 50Hz，电压不符合要求的场合请用交流稳压器。仪器用毕应关电源开关，加罩防护，以保持干净。

工作环境：温度5～35℃，相对湿度不超过85%

3．产品结构

- 采用高象素的液晶显示，采用菜单式操作界面，较详细的中文提示，操作简单，显示直观。

- 采用高速的热敏微型打印机，可打印所需的数据，噪音极小。

- 本仪器采用一体化的机械结构设计，整体美观牢固。仪器的背面下方有插座（内有保险丝1A）和电源开关，插座接地端（接仪器外壳）应可靠接地。上部是仪器主体部分，内装测量光电部件，漫射球下面是测量孔，下方装有试样托和压紧器，把试样放到试样托上，压紧在测量孔下面。拉板上装有紫外截止滤光片；拧左侧面拉板旁边的调节螺钉，可以调节照明的紫外辐射(uv)分量；在测量荧光增白度时，拉出拉板，可以消除照明的紫外辐射。操作人员转动右手侧面的手轮，可以在R457、Rx、Ry和Rz间切换，凭手感定位，相继在液晶右下角显示R457、Rx、Ry和Rz。光源卤钨灯装在后面遮光罩内，灯丝高度应与聚光镜中心平齐。附有黑筒和工作标准板，用来调校仪器。

图1 键盘面板

- 键盘如图4-1所示，其功能如下表：

| 键符号 | 功能 |
| --- | --- |
| 调零 | 仪器调零用，放黑筒，Rx、Ry、Rz、R457须分别调零。 |
| 校准 | 仪器校准用，放标准板（或标准纸样），Rx、Ry、Rz、R457须分别校准。 |
|  | 菜单移位、输入数据时移位、测试状态下删除数据用。 |
|  | 菜单选中或不选开关、输入数据时增加键、待测时回放键，可以浏览前8次测量值，并可用键删除测量值。 |
|  | 菜单确认键、设定多行数据时作为换行键。测色度时作为计算并浏览键。 |
| 设定 | 设定编号、检索已测色度数据、设定参考样、选项设定、参数设定、时间设定等。 |
| Ri I | 测量涂油墨后Ri，并显示油墨吸收值。注意：有顺序要求必须首先测量未涂油墨R∝值。 |
| R∝ | 测量未涂油墨R∝值、或不透明的多层试样的R∝值。 |
| R0 OP.T | 测量不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数的单层试样衬黑筒值，并显示不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数（选中的项）。 注意：测量不透明度、光散射系数、光吸收系数必须先测R∝值、测量透明度必须先测R84。 |
| R84 | 测量单层试样衬84度左右的白板。（测透明度用） |
| 打印 | 打印开关。屏幕左下角显示其开关状态。 |
| D/F | 测量光密度Dy、Dz（铅芯浓度），或测量荧光白度F。 |
| RF | 输入数字参考样时作为计算参考样色度数据用、待测状态时可以测量输入参考样。 |
| 测量 | 测量键。 |
| 平均 | 可以对测量数据做平均。 |

图2 主要测试界面及状态说明

- 标准器及其量值

标准器按用途分为传递标准和工作标准两种，一般，标准器标定漫反射因数RX、RY、RZ和R457量值（%）。如果标定了三刺激值X10、Y10、Z10，可依下式计算RX、RY、RZ值：

RX=1.301355X10-0.217961Z10

Y10=RY

RZ=0.931263Z10

荧光增白标准器应该标有漫反射因数R457和荧光增白度F量值，以便依5.1.8.a和5.1.8.b调节照明紫外辐射分量并计算荧光因数u值。

- 传递标准

传递标准用来向工作标准传递量值。传递标准应具有均匀平整的漫反射工作表面。常用的传递标准材料有：硫酸钡或氧化镁粉末，白陶瓷，荧光增白塑料或无荧光白色塑料，荧光增白纸或无荧光白纸，等等。一般，传递标准的性状与被测试样接近，测量这种试样的误差就小，因此，用户尽量选用与被测试样相同或相近的材料，依计量系统要求，定期送上级计量部门标定量值。

- 工作标准

工作标准用在日常工作时调整仪器。本仪器提供三块白板作为工作标准，其中1号和2号为无荧光标准板，3号为荧光增白标准板。1号工作板用于日常校准仪器。2号作为校对板,注意细心保存,必要时用来校对1号板量值，校对方法是：如5.1.1、5.1.2调零校准，但用2号板校准仪器；然后实测1号板RX、RY、RZ和R457量值作为其标称值，亦即重新标定1号板量值。3号板用来如5.1.8.a调节仪器照明紫外辐射分量。

- 量值传递

传递标准两件：无荧光传递标准标有RX、RY、RZ和R457量值，荧光增白传递标准标有漫反射因数R457和荧光增白度F值。用无荧光传递标准，参照5.1.1、5.1.2调零校准仪器，然后用荧光增白传递标准，参照5.1.8.a调节照明紫外辐射分量，如5.1.8.b计算并设定荧光因数U值。最后实测工作标准板，测定1号和2号板RX、RY、RZ和R457量值，测定3号板R457和荧光增白度F值。这样，量值传递给了工作标准，以后日常工作就使用工作标准校准仪器，调节照明紫外辐射分量。

4. 产品的技术特征

- 模拟D65照明体照明。采用CIE 1964补充色度系统和CIE 1976（L*a*b*）色空间色差公式。

- 采用d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm，测试孔直径30mm，设有光吸收器，消除试样镜面反射光的影响。

- 示值精度:  色品坐标0.0001,其余0.01。

- 测量值的稳定性:	预热后，30min内，≤0.1。

- 重复性:	Rx、Ry和Rz s≤0.10

色品坐标 s≤0.0010

R457值  s≤0.10

- 试样尺寸：测试平面不小于Φ30mm ，厚度不超过40 mm 。

- 电源：交流1000~240V , 50~60Hz，0.4A。

- 通信接口: RS-232

- 工作环境：温度5～35℃，相对湿度不超过85%。

4.10 尺寸和重量：380×260×400（mm），15kg

# 测量术语的符号和公式

- 颜色（Colour）

红、绿、蓝三色漫反射因数：、和

刺激值：、、

色品坐标：、、

明度指数：

色度指数：、

彩度：，

色调角：,

亨特Lab色空间明度：

亨特Lab色空间色度：、

主波长：(单位：nm)，负值为补色波长

兴奋纯度：

黄度：

- 色差

明度差：

彩度差：

色调差：

总色差：

- 蓝光白度(ISO亮度)：R457

荧光增白度：

- 甘茨（Ganz）白度

CIE白度：

偏色值：

适用以下条件：

偏色值负值表示偏红，正值表示偏蓝绿。

- 陶瓷白度

按GB/T 1503-92标准规定用于日用陶瓷测量的偏青或偏黄白度公式计算的白度：

(当时为青白)

(当或时为黄白)

式中：  ；

- 建材和非金属矿产品的白度：

- 亨特白度

- 不透明度：

式中：——黑背衬一张试样，漫反射因数Ry测定值

——多层试样（不透明）Ry测定值

- 透明度：

式中：R84——以Ry=84白板为背衬，一层试样Ry测定值

- 光散射系数S，光吸收系数A

，（）

，（）

式中：g——试样定量（）

- 油墨吸收值：

式中：R——涂油墨之前试样Ry测定值

R′——擦油墨后试样Ry测定值（原试样背衬）

c——油墨系数

- 自定义白度：

式中：a和b可以自己设定并且可以是正值或负值

5. 操作指南

本仪器U＝         ；FA=         。

注意：除了测荧光白度F时需要拉出拉板，其它所有操作都必须推进拉板到底（液晶左下角显示）。

5.1 操作设置

- 调零

转动手轮到R457位置。按调零键显示如下图：

放上黑筒后、按键。过3秒左右调零完毕。然后将手轮转到Rx、Ry、Rz分别做相同的调零操作。

- 校准

转动手轮到R457位置。按校准键显示如下图：

按键输入1号标准板的数据然后按键（如果和标准板数据一致则直接按 键），等3秒左右校准完毕。

然后将手轮转到Rx、Ry、Rz分别做相同的校准操作。

- 编号设定（并指定色差对比的参考样）

按设定键显示的主菜单如下：

再按键，显示如下图：

编号（no）的第一位和参考样（rf）号联动，编号的后两位任意，后两位如为00则在测试时不显示编号，否则显示编号。因此编号有效是从X01～X99。

例如编号为202，则表示该编号下测试色差对应的参考样为ref.2。

- 检索

对已经编号的试样色度数据进行检索浏览。

注意：测试Rx,Ry,Rz完成后，按平均值键，才能对该试样编号进行检索。

按设定键，按若干次键选中检索菜单后按键，显示如下图：

输入已测编号的后2位，按键，可浏览该编号的色度数据。

- 参考样设定

在做色差试验时，必须有参考样。本仪器可以输入10组参考样，有两种方法可以输入，一种是数据输入，另一种是实样测量输入。

- 数据输入方法如下：

按设定键，按若干次键选中参考样菜单后按键，显示如下图

按键输入数据、按键换行、按RF键计算参考样色度、按设定键退出。

- 实样测量输入

待测状态下，按RF键，显示如下：

转动手轮分别测量Rx、Ry、Rz即已输入实样参考样（也可测多次取平均）。

- 色度选项

按设定键，按若干次键选中色度选项菜单后按键，显示如下图：

对应选项后显示“Y”表示选中，“N”表示未选，“Y”表示优先。

YI：黄度，W10甘茨白度（CIE），Ws自定义白度，WJ建材白度，WH亨特白度。

- OP.T.S.A选项

按设定键，按若干次键选中OP.T.S.A选项菜单后按键，显示如下图：

对应选项后显示“Y”表示选中，“N”表示未选。

- 参数设定

- 调节照明紫外辐射分量

如需测量荧光增白试样的R457白度，应放上3号工作板，转动手轮到R457位置，推进拉板，按测量键，显示数应该接近3号板的R457标准值（以相差不超过0.3为好）。若显示数小于标准值，可用一字头小螺丝刀顺时针方向转动拉板旁边的调节螺钉（反之，若大于标准值，应反时针方向转动调节螺钉），推进拉板到底（螺钉调节后拉板有可能不到底），再按测量键。然后按5.1.1、5.1.2调零校准。如此调节，直到显示数等于3号板R457标准值为止，取下3号板。

- 设定荧光因数U值

如需测量荧光增白试样的荧光增白度，还应预先设定荧光因数U值。

转动手轮到R457位。推进拉板，如5.5.8.a调好照明紫外分量后，试样托上放3号工作标准板（标有白度R457和荧光增白度F数值）。按M键，测定值应等于R457标准值；接着拉出拉板，按F键，显示值。，荧光白度修正值FA出厂时已设定。

按设定键，按若干次键选中参数菜单后按键，显示如下图：

按键输入数据、按键换行、按设定键退出。U：荧光因数，FA：荧光白度修正值。g：定量单位为g/m2，c：油墨系数。

- 自定义白度

本仪器还提供了自定义方式的白度公式，方便用在一些特殊场合的使用。

按设定键，按若干次键选中自定义白度菜单后按键，显示如下图：

按键输入数据、按键换行、按设定键退出。

- 时间设定

按设定键，按若干次键选中时间菜单后按键，显示如下图：

按键输入数据、按设定键退出。

5.2 测量

- ISO亮度（蓝光白度）测量

按5.1.8.a调节照明紫外辐射分量（一次调整后一般一个月内不会变，除非换灯泡，不含荧光可不做此步骤）。

推进拉板，转动手轮到R457光路，放上试样，按测量键测量就得到ISO亮度。

如需要做平均值，则首先按平均键（作用是测量次数清除，下一次测量从第一次开始，如不按平均键，前面已经测量的数据会计入平均值，导致不是用户所想要平均值），测量多次后（最多8次），按平均键可以取平均值。

用户可在做平均值之前，按键浏览已经测量的数据，如下图：

- 荧光增白度测量

按5.1.8.a调节紫外辐射分量，按5.1.8.b设定荧光因数U。转动手轮到R457光路，放上试样。按测量键测得R457，然后拉出拉板再按D/F键，得到荧光增白度F。

- 色度测量（如需要做色差试验必须首先编号，指定参考样。）

将手轮转到Rx、Ry、Rz各测量一次（或多次做平均），按键即可浏览色度数据（色度选项卡选中的数据）。

- 不透明度测量（OP.T.S.A选项卡应选中OP）

将手轮转到Ry，首先放多层纸按R∝键（或多次取平均），然后单层衬黑筒按R0键（或多次取平均），即测得OP。

- 光散射系数、光吸收系数测量（OP.T.S.A选项卡应选中SA）

将手轮转到Ry，首先放多层纸按R∝键（或多次取平均），然后单层衬黑筒按R0键（或多次取平均），即测得S、A。（测量需加入纸张定量）

- 透明度测量（OP.T.S.A选项卡应选中T）

将手轮转到Ry，首先单层纸背衬84白板按R84键（或多次取平均），然后单层衬黑筒按R0键（或多次取平均），即测得T。

- 油墨吸收值测量

首先将未涂油墨的纸放试样托上，按R∝键（或多次取平均），然后将涂油墨后的纸按Ri键（或多次取平均），即得I油墨吸收值。

- 光密度测量

将试样放试样托上，手轮转到Ry，按D/F键即得到Dy。手轮转到Rz，按D/F键即得到Dz（铅芯浓度）。

6. 故障与修复

6.1 操作错误

仪器操作错误，大部分都有显示提示和声音提示（声音比按键提示音长）。

特别注意的是校准时试样托上错误的放了黑筒，这样导致测试任何试样都为0，用户以为是仪器故障，只要用户重新正确校准，就可以解决此问题。

6.2 仪器故障

a仪器开机自检后，显示信号信号不正常的错误。请打开仪器的后盖板。

※检查灯泡是否发光，如不发光请更换灯泡，更换时注意灯丝因跟透镜中心平齐。

※检查灯泡是否发黑或发白等异常，如果异常，请更换灯泡。

※如果灯泡正常，请检查其位置，即灯丝是否和透镜中心平齐，如位置不正确，请调整位置。

※关掉电源以及拔掉电源插座；打开上盖板和后盖板重新插紧所有插座，再盖上盖板通电试验。

b开机无显示，按键无反应，请检查电源插座里面的保险丝是否损坏，损坏请更换保险丝1A/250V。

7. 维护与保养

仪器使用电源必须为220V±10％ 50Hz，电压不符合要求的场合请用交流稳压器。仪器用毕应关电源开关，加罩防护，以保持干净。

测试粉末试样后用干净的纱布揩净测量孔和试样托，以免沾粉污染后续试样。

不要手接触标准板工作表面。必要时可用脱脂棉沾酒精擦拭标准板，清除污垢。黑筒使用后应开孔朝下放置，以防落尘。标准器存放在附件盒内，保持干净。

不要用手触摸光学零件。需要清洁时可用镊子夹脱脂棉沾酒精擦洗。

维修电源排除电故障时应避免带电操作。

8. 成套一览

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| YT-48A白度色度仪 | 1台 |
| 附件盒 | 1只 |
| 电源线 | 1根 |
| 黑筒 | 1只 |
| 无荧光标准板 | 2块 |
| 荧光标准板 | 1块 |
| 12V30W(横丝)卤钨灯 | 4只 |
| 打印纸 | 2卷 |
| 粉料取样器 | 2只 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |
| 保修单 | 1份 |

9. 附录A 打印机及打印纸安装

10. 附录B  CIE1976 L* a* b*色度空间及色差公式

CIE1976L* a* b* 空间由CIEXYZ系统通过数学方法转换得到，转换公式为：

Y/Y0>0.01（5-17）

其中X、Y、Z是物体的三刺激值；X0、Y0、Z0为CIE标准照明体的三刺激值；L* 表示心理明度；a* 、b* 为心理色度。

从上式转换中可以看出：由X、Y、Z变换为Ｌ* 、a* 、b* 时包含有立方根的函数变换，经过这种非线形变换后，原来的马蹄形光谱轨迹不复保持。转换后的空间用笛卡儿直角坐标体系来表示，形成了对立色坐标表述的心理颜色空间，如图5-43所示。在这一坐标系统中，+a* 表示红色，-a* 表示绿色，+b* 表示黄色，-b* 表示蓝色，颜色的明度由L* 的百分数来表示。

色差是指用数值的方法表示两种颜色给人色彩感觉上的差别。若两个色样样品都按L* 、a* 、b* 标定颜色，则两者之间的总色差△E ab以及各项单项色差可用下列公式计算：

明度差： △L* =L* 1-L* 2

色度差： △a* =a* 1-a* 2 △b* =b* 1-b* 2

总色差：